附件四：

项目耗材参数

一、微导管：

1.适用范围：用于神经血管的介入治疗，帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料，用于外周血管、血管及神经系统的血管。

2.结构：单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。

3.材质：多层复合材料，覆有亲水涂层，头端带有显影标记。包含聚四氟乙烯内衬、不锈钢编织层、聚合物外层和显影标记。

4.规格：内径0.017/0.021/0.027英寸、工作长度≥150cm。

5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年。

二、颅内支持导管：

1.适用范围：用于神经介入手术中（如机械取栓、动脉瘤栓塞、血管成形术等）提供稳定的通路支撑，便于后续治疗器械（如微导管、球囊、支架）的输送和定位，也可用于抽吸血栓。

2.结构：导管主体、导丝腔、显影环、连接器。

3.材质：导管主体采用聚醚嵌段酰胺材料并内置不锈钢编织层增强，显影点为铂金材质。

4.规格覆盖外径4F、5F、6F，长度覆盖105cm、115cm、125cm。

5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

三、PTA球囊扩张导管：

1.适用范围：用于颅内动脉（如大脑中动脉、基底动脉、椎动脉颅内段等）的粥样硬化性狭窄的扩张成形术，或用于其他需要临时阻断血流或辅助成形的神经介入手术。

2.结构：导管、快速交换球囊、导丝腔、显影标记、连接器等组成。

3.规格：直径1.25～6mm，长度9～20mm。

4.材质：快速交换球囊为尼龙，导管为聚醚嵌段酰胺材质，显影点为铂金。

5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年。

- 四、微导丝：

- 适用范围：包括神经血管和外周血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。导丝头端软硬度应对不同病变部位和手术要求。

- 2.结构:由导丝、插入工具、扭转器和塑形针组成。导丝由芯丝、绕丝组成。

- 3.材质要求：导丝近端不锈钢芯丝；含钨聚合物护套；绕丝与远端芯丝表面涂覆亲水涂层。

- 4.参考尺寸：导丝直径0.010/0.014英寸，长度：200cm、300cm、215cm、315cm。

- 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年。

- 五、血栓保护系统：

- 1.适用范围：用作导丝和血栓保护系统，以便在颈动脉，冠状动脉和隐静脉移植物中实施血管成形术以及支架手术过程中容纳并取出血栓物质(血栓/碎屑)

- 2.结构：由一根远端带有可自由旋转型结构的过滤器的经皮导丝(保护导丝)，一个植入鞘，一个取物鞘以及一只内含一只导丝扭转器，一只鞘管导入器和一只止血阀扩张器的附件箱组成。
3.材质：

- 3.1滤器主体采用聚氨酯材质，具有微孔结构（网孔直径约80-110微米）。

- 3.2滤器远末端配有镍钛合金环，导丝核心采用医用不锈钢

- 3.3导丝表面涂覆四氟乙烯涂层

- 3.4输送鞘和回收鞘采用聚醚嵌段酰胺材质。
4.规格/尺寸范围：保护导丝有300cm和190cm两种长度可供选择，用于直径为3.0~5.5mm的血管，滤网网眼110微米。
4. 环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年。

六、血流导向密网支架：

- 适用范围：适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的小型(瘤体最大径＜10mm)囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。

- 结构：由支架、输送系统组成。支架采用不少于64根金属丝编织自膨式结构，支架整体具备全程显影效果。网孔密度15~30个/mm²，预装式输送系统，可配合0.027英寸微导管使用。支架释放过程支持回撤回收、术中位置调整；释放后可自主扩张，无需外力推挤辅助张开。

- 材质：支架由铂金芯镍钛丝编织而成，支架两端有铂铱合金显影环。输送系统由输送导丝和导入鞘组成。

- 4.产品直径覆盖2.5~5.0mm，长度覆盖12~70mm；

- 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

- 七、取栓支架：

- 适用范围：

- 1.1用于在缺血性卒中患者出现症状的6小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流。

- 1.2用于在缺血性卒中患者出现症状的8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，对于不适于用静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（Rt-PA）进行治疗或使用t-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓系统的治疗方法。

- 1.3用于在缺血性卒中患者出现症状的8-24小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流。适用人群为不适合使用静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（Rt-PA）进行治疗或使用t-PA治疗失败的，颈内动脉或大脑中动脉M1段发生缺血性脑卒中，且符合下述条件之一的患者：（1）年龄18~79岁，NIHSS≥6，梗死体积≤30ml；（2）18~79岁，NIHSS≥20分，梗死体积30~50ml；（3）年龄≥80岁，NIHSS≥10分，梗死体积≤20ml。

- 结构：由一个柔韧、锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成

- 3.材质：镍钛合金自膨支架，头端不锈钢线圈、尾端铂钨显影环，全程亲水涂层

- 4.输送芯线总长：180cm / 190cm两档；兼容微导管/微导丝。

- 5.网孔结构：双层交错菱形网，高血栓嵌合、径向支撑强；两端高密度显影标记

- ，可部分回收调整

- 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

- 八、颅内支架(动脉瘤)：

- 适用范围：与治疗颅内前循环（颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉）囊状宽颈动脉瘤（瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2）的栓塞装置（弹簧圈）一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。

- 结构：自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成；

- 材质：支架由内含铂金芯的镍钛合金和铂铱合金材料组成，输送系统由近端输送丝、输送海波管、远端输送丝和导入鞘组成。输送系统上有用于支架定位和标记的近端显影环和远端弹簧圈。

- 产品直径覆盖2.5~5.5mm，长度覆盖 10~75mm；

- 输送适配性：适配0.017英寸主流微导管输送，适配颅内远端纤细迂曲血管通路

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

九、颅内支架（颅内血管狭窄）：

- 适用范围：用于辅助弹簧圈栓塞颅内宽颈囊状动脉瘤以及颅内狭窄血管；适配前循环、后循环颅内动脉瘤

- 结构材质：支架本体超弹性镍钛合金，开放式开环三连接筋结构，生物相容性优异，具备自膨胀回弹特性，贴合颅内迂曲血管壁。支架近端、远端各4根铂铱合金不透射线标记带，DSA全程清晰显影，精准定位支架两端边界。递送导丝轴体内层聚四氟乙烯低摩擦内衬，中层不锈钢抗扭线圈，外层医用高分子聚合物；导丝头端亲水润滑涂层，推送顺滑、减少血管内膜剐蹭。导入鞘、接头组件医用聚碳酸酯、聚丙烯高分子材料，标准鲁尔锁定接口。

- 尺寸：直径2.5~4.5mm，长度覆盖15~30mm

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

十、导管鞘:

- 适用范围：用于经皮血管入路，向神经血管、颈动脉、外周血管、冠脉血管内导入各类介入器械，同步输送造影剂完成血管造影评估

- 结构：鞘管轴体、远端铂铱显影标记环、应力缓解过渡段、鲁尔锁定导管座、侧支冲洗通道；配套组件：扩张器、多通路旋转止血阀

- 材质：内层内衬：纯聚四氟乙烯，极低摩擦系数，减少器械推送阻力，防卡管、防划伤导管外壁中间支撑层：不锈钢密绕交叉线圈，分段软硬结构，抗弯折、抗扭结，全程管壁无塌陷；远端14.5cm交叉线圈超柔段，适配2.2mm细小血管转弯，外层套管：双层高分子聚醚酰胺聚合物，兼顾支撑强度与柔顺性，全程8F等外径无阶梯凸起。

- 尺寸：内腔内径：≥0.088英寸，优选0.091英寸大内腔，兼容≤6F全部神经介入耗材，长度≥80cm，头端形态有直型和预弯型设计。

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

十一、颅内球囊扩张导管：

- 适用范围：用于成人症状性颅内动脉粥样硬化狭窄介入扩张治疗，包含颈内动脉颅内段、大脑中动脉M1/M2段、基底动脉、椎动脉颅内段狭窄病变；通过球囊扩张撑开狭窄血管，恢复颅内血流灌注

- 结构：快速交换Rx型结构，由软头尖端、球囊囊体、双显影标记环、多层复合导管轴、海波管支撑段、鲁尔导管座、快速交换导丝入口7部分组成

- 材质：球囊囊体：医用聚醚嵌段酰胺7033聚醚嵌段弹性体（半顺应性超薄囊体），导管内层内衬：纯聚四氟乙烯，中间支撑海波管：医用316L不锈钢精密海波管近端强支撑、远端柔顺，抗弯折、抗扭结，外层管体：改性尼龙高分子复合层。亲水润滑涂层：导管远端连续PVP亲水涂层。

- 尺寸：有效工作长度：160cm，导丝兼容规格适配标准0.014英寸颅内微导丝，快速交换导丝腔设计。球囊直径规格覆盖1.0~4.0mm；球囊工作长度规格：5~30mm；头端外径参数超细小头端外径0.0165英寸。

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

十二、腰椎穿刺脑脊液外引流装置

1.适用范围：颅脑外科术前、术中或术后脑脊液引流；颅内感染患者的脑脊液引流；脑室出血的引流。

2.结构及材质：腰椎穿刺脑脊液外引流装置由体外引流装置及腰椎外引流导管组成；体外引流装置由引流管路、滴瓶、收集袋、颅内压刻度尺组成；腰椎外引流导管分导丝型和非导丝型，其中导丝型由硅胶引流导管（前端闭口）、导丝（不锈钢）、防折弯鲁尔接头、防折弯护帽、鲁尔平口针管、硅胶限位块、外圆锥鲁尔堵头组成;非导丝型由硅胶引流导管（前端开口）、防折弯鲁尔接头、防折弯护帽、鲁尔平口针管、硅胶限位块、外圆锥鲁尔堵头组成。

3.引流管要求:

3.1带导丝

Fr5 (外径1.5±0.3mm、内径0.8±0.3mm、长80±30mm、四侧开孔)导丝 (长900±20mm、直径0.45±0.05mm)。

3.2不带导丝

Fr5(外径1.5±0.3mm、内径0.8±0.3mm、长800±30mm、四侧开孔)

4.导管材质:硅胶材质，导管应能承受6N的拉力15s不断裂。

5.外接装置要求:

5.1引流管路：引流管路2.6mm大内径；三通阀大孔径3.3-3.5mm；三通阀上配有无针接头，减少针刺伤；

5.2滴瓶：75ml锥形瓶设计，带凸透镜便于引流量及形状；上方有疏水滤膜，用于保持内外大气相通且阻菌；

5.3收集袋：具有预防逆行性感染装置；具有精细刻度，精准记录单位时间内引流量；上方有疏水滤膜，用于保持内外大气相通且阻菌；

5.4刻度尺：-22~3mmHg/-31~4cmH2O。

- 经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

十三、脑室外引流装置

1.适用范围：颅脑外科术前、术中或术后脑脊液引流；颅内感染患者的脑脊液引流；颅内各部位血肿、囊肿、脓肿等液状物的引流；脑积水的临时性脑脊液引流；脑室出血的引流。

- 2.结构及材质：颅脑外引流装置由体外引流装置及颅脑外引流导管组成；体外引流装置由引流管路、滴瓶、收集袋、颅内压刻度尺组成；颅脑外引流导管分单腔和双腔两种类型，其中单腔引流导管由引流导管、导丝、导引针、塔型鲁尔接头、护帽组成。

3.引流管参数：

Fr10（外径3.3±0.3mm、内径1.8±0.3mm、长度350±10mm、四侧开孔）

Fr12（外径4.0±0.3mm、内径2.3±0.3mm、长度350±10mm、四侧开孔）

Fr14（外径4.7±0.3mm、内径2.7±0.3mm、长度350±10mm、四侧开孔）

4.外接装置要求

4.1引流管路：引流管路2.6mm大内径；三通阀大孔径3.3-3.5mm三通阀上配有无针接头，减少针刺伤；

4.2滴瓶：75ml锥形瓶设计，带凸透镜使于引流量及性状；上方有疏水滤膜，用于保持内外大气相通且阻菌；

4.3收集袋：具有预防逆行性感染装置；具有精细刻度，精准记录单位时间内引流量；上方有疏水滤膜，用于保持内外大气相通且阻菌。

5.经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

十四、一次性使用可视球囊引流导管

- 适用范围:适用于临床颅内手术中扩开术野周围软组织，在手术中提供一个可视化的工作通道。

- 导管配置高透玻片，兼容神经内镜实现可视化穿刺脑组织定位病灶，并且不损失神经内镜原有的清晰度；

- 配置手柄导引针，可以用固定器械或手扶持手柄稳定位置；

- 涵盖单腔/双腔引流导管或兼容院内现有单腔/双腔引流导管，可沿预通道精准置管；

- 导管有效长度90~130mm，内径5~7.5mm，带有刻度标记辅助控制导管插入深度；

- 7.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

- 十五、一次性使用组织牵开扩张导管

- 1.适用范围:适用于临床颅内手术中扩开术野周围软组织，在手术中提供一个可视化的工作通道。

2.可视引导管配备高透玻片，内部包含内窥摄像头，可实现可视化穿刺脑组织定位病灶，清晰成像。

- 3.配置内镜固定管，可稳定内镜视野减少晃动，配置冲水管，在有限的操作空间里减少器械干扰，操作便捷，配置吸光涂层，降低长时间手术器械反光的疲劳感。

- 4.有效长度30~110mm，宽12~24mm

- 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥2年

十六、一次性使用无菌手术薄膜套件

适用范围：供医疗单位手术时使用

配置清单：如下表

| 配件名称 | 配件说明 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用纱布块 | 不带X光线 | 8×10cm-8P | 20 |
| 外包布 | 包布 | 150×240cm | 2 |
| 手术垫单 | 带胶边单 | 114×180cm | 1 |
| 一次性使用手术衣 | 加强型+含插手袋 | 130×150cm | 2 |
| 一次性使用手术单 | 心血管单 | 200×340cm 2孔 冲孔:直径10cm | 1 |
| 手术垫单 | 护理垫 | 60×60cm（内芯50×50cm） | 6 |
| 手术垫单 | 护理垫 | 80×180cm（内芯70×110cm） | 1 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 橡胶外科手套 | 7.5# | 2 |
| 镊子 | 大头+镊子 | 13cm | 1 |
| 药杯 | 药杯 | 60ml | 3 |
| 器械保护罩 | 铅屏套 | 91×100cm | 1 |
| 器械保护罩 | 球管套 | 直径100cm | 1 |
| 消毒刷 | 弯柄消毒刷 | 弯柄 | 3 |
| 托盘 | 圆盆 | 500ML | 2 |
| 止血钳 | 止血钳 | 11.5cm | 1 |
| 一次性使用塑柄手术刀 | 单独塑封包装 | 11# | 1 |
| 标签 | 造影剂、麻药、肝素、硝酸甘油、利多卡因 | 10×1.5cm | 1 |
| 自封袋 | 自封袋 | 10×15cm | 1 |
| 弯盘 | 蓝色弯盘 | 250ML | 2 |
| 托盘 | 方盘+无扣 | 3000ML | 1 |
| 医用手术薄膜 | 医用手术薄膜 | 30×20cm | 1 |
| 手术垫单 | 简易单 | 50×60cm | 1 |