附件二、设备参数

包号1、掌上彩超技术参数

- 系统开机时间：≤30秒；

- 支持手机，平板或电脑等智能终端显示，标配平板电脑一台；

- 超声设备软件与超声设备之间的数据交换，支持wifi和usb：

- 内置WIFI检测功能，检测使用场所2.4G/5G 信道拥挤度，自动或手动选择最佳信道。

- 主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等；

- 支持图像模式：B、2B、M、C、P、PW；

- 兼容Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)等操作系统：；

- 具备探头更换功能；

- 探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，可以快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；

- 主界面一级菜单直接调节。

- 主机内置锂电池组，续航时间≥6小时；

- 具有穿刺引导功能，穿刺引导线数量：≥2条；

- 配置探头：浅表探头1个 ，腹部探头1个。

包号2、便携式吸引器技术参数
1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) （在1个标准大气压下）
2、负压调节范围：0.01MPa～极限负压值 
3、自由空气流量：≥23 L/min
4、噪声：≤60 dB(A)（极限负压下）
5、贮液瓶：≥1000mL
6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
7、输入功率：150VA

- 电池工作时间： 不少于30min

包号3、储镜柜、内镜转运车技术参数

一、内镜储存柜参数

- 技术要求

- 1.1主体：

- 1.1.1内胆：内胆采用高分子复合材料，整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁。

- 1.1.2外罩：外罩由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板成型，抗紫外线保护，外罩采用整体焊接，无拼接缝隙。

- 1.1.3容量：双开门，可悬挂12条内镜

- 1.2门：

- 1.2.1材质：采用钢模塑钢板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视。

- 1.3悬挂系统：

- 1.3.1储存方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存；

- 1.3.2悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度

- 1.4门密封系统：采用磁性门密封，隔绝柜外的空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染

- 1.5控制系统和程序系统：

- 1.5.1控制器：一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示。

- 1.5.2显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间

- 1.5.3功能要求：可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；                       用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数； 可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便使用。

- 1.6通风干燥循环系统：

- 1.6.1风机：采用电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。

- 1.6.2循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥

- 1.7紫外线系统：

- 1.7.1安装方式：采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌

二、内镜转运车技术参数

- 主体结构：车体采用全钢质结构，表面经喷塑处理，具备坚固耐用特性，可适应长期内镜及手术器械转运使用需求。

- 装载结构：支持多类型装载设计，两层盘式装载，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械。

- 脚轮配置：配备四方向旋转脚轮，且带有脚轮锁装置；脚轮兼顾移动灵活性与固定稳定性，确保转运过程中设备可灵活移动或稳固停放。

- 操作性能：车体设计小巧灵活，支持前后双向推拉操作，便于在各类医疗场景中移动，有效减轻医护人员工作负担。

- 消毒适配性：承载容器可单独进行消毒处理，能避免与污染后器材造成交叉感染，保障内镜及手术器械转运过程中的卫生安全。

- 核心保护功能：具备器材保护特性，可最大限度减少由于运送不当造成的内镜及手术器械损害。

包号4、便携式熏蒸仪设备参数

一、基本技术参数

1、安全类型:I类B型；

2、冲洗水的温度:37°C士3°C；

3、设备功率:设备额定输入功率≤200W；

4、冲洗功能:单次药液使用量:≤600ML，设备单次不间断冲洗时间≥15min，冲洗出水高度≥16cm；

5、雾化功能:雾化盒药液容量:≥200ml，最大雾化量:≥5ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行。

二、治疗部分

1、采用药物超声技术，使用中水、电分离安全可靠；

2、舒适热熏 + 坐浴双效、设备自主加热维持恒温，同时实现药物冲洗熏蒸与坐浴，38-39°C药物热蒸汽温和作用于患处；

3、坐浴式造型；

4、使用一次性医用隔离垫设计，中药液与仪器完全隔离，用完即弃。