附件二、设备参数
生物显微镜技术要求
                   
用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
1  生物显微镜主要技术指标
1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
1.5  照明系统：LED光源
1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20
1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜做了防霉处理
1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃








医用冷藏冷冻箱技术参数
1.有效容积：有效容积≥205L；
2.整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L；
3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26 ℃ 温度可自行调节；
4.核心组件：碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，光管冷凝器；提供铭牌证明；
5.门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求；
6.制冷系统：单压机制冷系统；
7.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃；
8.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；
9.箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉；
10.柜内照明：内设LED照明灯；
11.冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封；
12.安全保障：双门双锁扣设计；









采血称招标参数
1. [bookmark: _GoBack]●称重范围：0～1500g
2. 采液范围：0～1000ml
3. 液体比重：1.05g/ml
4. 分度值：≤2ml或2g
5. 摇摆频率：30±2次／分
6. 电源：AC220V，50Hz
7. 报警功能：采液量达到预定值时，具备声、光双重报警提示
8. 采液控制量：预设档位不少于4档，包含100ml、200ml、300ml、400ml，满足不同采血量需求
9. 托盘采用磁性连接方式，装卸方便、连接稳固
10. 大容量托盘设计，适配多联袋采血，满足大容量采液需求
11. 校正方式：通过面板操作即可完成称量校正，操作简便、维护便捷
12. 单位转换：支持计量单位ml、g一键式转换，切换灵活
13. 扣皮保护：扣皮操作时，托盘支持瞬间摇摆自动停顿功能，减少干扰，提高采液准确性
14. 智能摇摆控制：采液量接近预设值时，托盘自动停止摇摆，下一袋采血开始后自动恢复摇摆，减少摇晃对采液量的影响，提高采液准确性。




